Część III

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrometru z dodatkowym wyposażeniem do analizy pierwiastkowej osadów ściekowych:

Emisyjny spektrometr ICP-OES umożliwiający obserwację plazmy boczną oraz wzdłuż osi palnika, palnik umieszczony poziomo

- Generator RF

- półprzewodnikowy, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych)

- pracujący z częstotliwością min. 40 MHz.

- minimalny zakres mocy od 750 do 1500 W, regulowany w krokach co 1 W.

- system zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie.

- technologia indukcji plazmy za pomocą płytek aluminiowych, zapewniająca zużycie argonu poniżej 10 l/min w pełnym zakresie mocy oraz tolerancję na złożone matryce próbek

- System wprowadzania próbek

- budowa umożliwiająca wymianę w ciągu kilku sekund (np. mocowanie typu bagnetowego).

- komora mgielna cyklonowa, szklana

- kwarcowy palnik rozbieralny i wyposażony w dysze korundowe lub kwarcowe.

- rozpylacz koncentryczny

- Pompa perystaltyczna

- trójkanałowa zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków

- System optyczny

- Zakres spektralny widma min. 160 nm do  max. 900 nm i rozdzielczości <0.009 nm @ 200 nm

- możliwość radialnej (wzdłuż osi) obserwacji plazmy na różnych wysokościach

- możliwość jednoczesnej obserwacji plazmy aksjalnie i radialnie

- zintegrowana kamera umożliwiająca ciągłą obserwacje plazmy za pośrednictwem oprogramowania, oraz zdalnie do celów diagnostycznych

- polichromator schodowy echelle z dyspersją w dwóch wymiarach z minimum 79 liniami/mm

- Oprogramowanie sterujące

- wielozadaniowe oprogramowanie pracujące w środowisku MS Windows™ , zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników.

- parametry domyślne dla każdego pierwiastka,

- biblioteka zawierająca minimum 50000 linii emisyjnych z możliwością jej poszerzania o kolejne linie,

- wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru,

- algorytmy pozwalające na korekcję interferencji spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami (np. użyciem linii alternatywnych),

- możliwość stosowania wielu standardów wewnętrznych,

- możliwość wykonania analizy półilościowej nieznanej próbki,

- możliwość matematycznej kompensacji efektów wpływów spektralnych,

- gotowe szablony raportów analitycznych; wyniki analizy zapisywane w MS Access,

- możliwość eksportu wyników do innych pakietów oprogramowania Windows (Word, Excel itp.)

- możliwość zmiany parametrów pomiaru po wykonanej analizie bez konieczności powtórnego pomiaru (np. punktów pomiaru tła, błędnie wprowadzonych stężeń standardów krzywej kalibracji itp.).

- Zamknięty obieg chłodzenia

Temperatura chłodzenia od –5oC do 40oC, pojemność zbiornika min. 4 litry

- Wyposażenie

- Mineralizator mikrofalowy

- Podwójny systemem magnetronu min. 1400 W

- Niepulsacyjne sterowanie energią mikrofalową w pełnym zakresie,

- Piec ładowany od góry z możliwością wyjęcia pojedynczego naczynia

- Wbudowany system wyciągowy i system chłodzenia naczyń sterowanie z intuicyjnego oprogramowania

- Biblioteka metod i dokumentacji dla parametrów procesu, predefiniowane metody w pamięci aparatu

- Min. 8-io pozycyjny rotor przeznaczony do próbek roślinnych

- komplet min. 12 naczyń do mineralizacji, objętość naczyń: min. 100 ml, ciśnienie robocze: min. 100 bar , ciśnienie otwarcia: min. 150 bar, Max. temperatura: 260°C,

- min 16 pozycyjny rotor przeznaczony do próbek środowiskowych

- komplet min. 16 naczyń do mineralizacji, objętość naczyń: min. 75ml, ciśnienie robocze: min. 40 bar, ciśnienie otwarcia: min. 80 bar, Max. temperatura: 260°C

- Wbudowany wyświetlacz umożliwiający podgląd parametrów pracy w postaci wykresów temperatury i ilości dostarczanych

- Automatyczny podajnik próbek szt. 1.

- W pełni automatyczny autosampler do próbek ciekłych na min. 200 próbek

- Brak metalowych elementów mających kontakt z próbką,

- Sterowany z poziomu oprogramowania spektrometru,

- Certyfikowane wzorce wielopierwiastkowe

- Zestaw roztworów do strojenia aparatu i roztworów płuczących - szt.1.

- Standard wielopierwiastkowy (100 mg/l,   min. 26 pierwiastków) – szt.1.

- Kompresor powietrza szt. 1.

- wydajności niezbędnej dla oferowanego spektrometru

- Zawierający regulator ciśnienia z manometrem i zawór odcinający

- Poziom hałasu poniżej 49 dB

- Zestaw komputerowy szt. 1. (konfiguracja minimalna)

- Procesor: min. dwurdzeniowy, o częstotliwości pracy zegara min. 3 GHz,

- Pamięć RAM; min. 4 GB,

- Dysk twardy min. 500 GB HDD, SATA, 7200 RPM

- Min. 2 karty sieciowe 10/100/1000 Ethernet

- Napęd min.  16x DVD +/-RW,

- Porty: min. 9 szt. USB  w tym min. 2 szt. USB 3.0,  min. 2 s zt.  Ethernet (RJ45), min. 1 szt. serial (9-pin),

- Zintegrowana karta graficzna i karta dźwiękowa

-    Windows 8.1 Professional PL  lub produkt równoważny, odpowiedni dla oferowanego oprogramowania

- Klawiatura i mysz optyczna, monitor LCD min.  24"

- Drukarka kolorowa atramentowa

- Pozostałe warunki

- Dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego.