 

ZP/27-5/2/2014 Witnica, 11 kwietnia 2014 r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**„Dotyczy postępowania: „Dostawa fantomów i defibrylatora w ramach realizacji projektu "Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy "**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach 10 i 11 kwietnia 2014 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**PISMO Z 10 KWIETNIA 2014R**

**DOTYCZY TREŚCI SIWZ:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść SIWZ pk.4 i dopuści składania ofert częściowych?

- Osobno na sprzęt dydaktyczny (fantomy, pozycja 1 i 2) oraz ratowniczy (defibrylator AED, pozycja 3).

**ODPOWIEDŹ:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

**Dotyczy fantomu „dziecko” – szt. 1**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby panel elektroniczny fantomu dziecka do kontroli jakości RKO przedstawiał w czasie rzeczywistym informację o błędzie relaksacji?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wymaga aby kontrola jakości RKO była przedstawiana w czasie rzeczywistym w zakresie informacji błędów relaksacji.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby panel elektroniczny fantomu dziecka do kontroli jakości RKO pokazywał czas trwania akcji, oraz rejestrował czas efektywnego przepływu?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający informuje, że panel powinien pokazywać oraz rejestrować czas trwania akcji oraz efektywnego przepływu.

1. Czy Zamawiający wymaga aby panel elektroniczny fantomu dziecka do kontroli jakości RKO mógł rejestrować wyniki w trybie wygaszonym?

- Taki tryb umożliwia wyświetlenie wyniku dopiero po skończonym ćwiczeniu. Umożliwia przeprowadzenie.

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby podsumowanie sesji szkoleniowej było wyświetlane w postaci procentowego zestawienia prawidłowych uciśnięć i wentylacji?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wymaga aby sesje szkoleniowe posiadały możliwość wyświetlenia w zakresie zestawień prawidłowych uciśnięć i wentylacji.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby manekin był wyposażony w akustyczny wskaźnik objętości wdmuchnięć z możliwością jego wyłączenia?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby panel elektroniczny fantomu dziecka do kontroli jakości RKO w podsumowaniu wskazywał najczęściej rejestrowany błąd ćwiczenia?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Dotyczy Fantomu – „osoba dorosła„ – szt. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści fantom z możliwością kontroli tętna na tętnicy szyjnej zamiast ramieniowej?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

1. Czy Zamawiający wymaga, aby fantom umożliwiał wentylację metodą usta – nos?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na wentylację metodą usta-nos.

**Dotyczy Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – szt. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez monitora przedstawiającego krzywą elektrokardiogramu, częstości akcji serca, oraz ilości wygenerowanych defibrylacji?

- EKG odczytane z elektrod defibrylatora nie jest miarodajne dla służb medycznych, a zbędne dla służb przedmedycznych

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody .

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w elektrody z kablem o długości 1 m?

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wbudowaną pamięcią umożliwiającą zapis do 90 min?

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, którego przechowywanie możliwe jest od -10 do 50 stopni C?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający dopuszcza przechowywanie możliwe od -10 – 50 C.

1. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator spełnił klasę bezpieczeństwa IP 56 lub wyższą?

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z systemem zintegrowanych elektrod i baterii o przydatności do użycia nie mniejszej niż 48 miesięcy i umożliwiającą 60 wylądowań?

**ODPOWIED**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

**Dotyczy warunków gwarancji przedmiotów zamówienia:**

1. Czy Zamawiający dopuści fantomy dziecka oraz osoby dorosłej, których gwarancja producenta wynosi 12 miesięcy?

- Większość producentów sprzętu ratowniczo-dydaktyczny udziela 12 miesięcy gwarancji na fantomy.

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

17) Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator AED miał gwarancję producenta nie krótszą niż 7 lat.

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapis w SIWZ

**PISMO Z DNIA 11 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PYTANIE**

1. Czy zamawiający dopuści fantom “osoba dorosła” z możliwością kontroli tętna na tętnicy szyjnej? Według naszej wiedzy nie istnieje produkt o parametrach wymaganych przez zamawiającego. Pozostałe parametry wskazują na model, który chcemy zaoferować, z wyjątkiem wspomnianej kontroli tętna.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**PYTANIE**

1. Czy zamawiający, na stronie 17. SIWZ Formularza Oferty, w tabeli w komórce “Stacjonarna

sprężarka powietrza” miał na myśli “Fantom dziecka oraz fantom osoby dorosłej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonał zmiany w powyższym zakresie zapisu SIWZ . Zmiana 10 kwietnia 2014 roku.